## Identifikacia a cena
Príloha č. 2: Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: „Obstaranie mobilných digitálnych RTG prístrojov na účely rozvojovej spolupráce“ (SAMRS/2026/Z/6)
1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH (áno/nie):
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Kontaktná osoba:
Uchádzač vypĺňa iba oranžovo podfarbené bunky.
2) NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Položka č. | Predmet zákazky | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR s DPH
1 | Mobilný digitálny RTG prístroj s bezdrôtovým plochým detektorom, vrátane dopravy na miesto dodania | 2
CELKOM ZA PREDMET ZÁKAZKY
Uchádzač uvedie ceny ako kladné nenulové čísla s presnosťou na dve desatinné miesta. Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH je návrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.
V ........................................ dňa ........................... |  |  |  | ..................................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

## Položka č. 1
Položka č. 1: Mobilný digitálny RTG prístroj (2 ks)
Pokyny na vyplnenie: Uchádzač vypĺňa oranžovo podfarbený stĺpec. Pri parametroch vyjadrených číselne uvedie konkrétnu ponúkanú hodnotu, pri ostatných uvedie ÁNO alebo NIE. Odpoveď ÁNO pri číselne vyjadrenom parametri sa považuje za nevyplnenie a obstarávateľ si vyžiada vysvetlenie ponuky.
Minimálna požadovaná technická špecifikácia | Ponúkaný parameter (vypĺňa uchádzač)
Informácie o ponúkanom zariadení: výrobca, model
1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Nový röntgenový systém, nevystavený, nerepasovaný, rok výroby 2026 alebo novší (uveďte rok výroby)
Rotácia ramena okolo vlastnej osi alebo rotácia žiariča okolo ramena minimálne ±180° (uveďte hodnotu)
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní minimálne 200 cm (uveďte hodnotu)
Motorický pohon prístroja s napájaním z batérie
Kolimátor s uhlom natočenia minimálne ±90° (uveďte hodnotu)
LED osvetlenie expozičného poľa
Rozsah sklonu zostavy RTG žiariča minimálne od +90° do −10° (uveďte hodnotu)
Uhol natočenia rúrkového stĺpca minimálne ±270° (uveďte hodnotu)
Šírka prístroja maximálne 60 cm (uveďte hodnotu)
Hmotnosť prístroja maximálne 460 kg (uveďte hodnotu)
Dĺžka prístroja v prepravnej polohe maximálne 150 cm (uveďte hodnotu)
Výška prístroja v prepravnej polohe maximálne 160 cm (uveďte hodnotu)
2. GENERÁTOR
Frekvencia generátora minimálne 20 kHz (uveďte hodnotu)
Nastavenie expozície viazané na výber projekcie (anatomické programy) s možnosťou manuálnej korekcie
Ochrana proti preťaženiu
Tepelná ochrana proti prehriatiu
Výstupný výkon generátora minimálne 30 kW (uveďte hodnotu)
Rozsah napätia minimálne 40 až 130 kV (uveďte hodnotu)
Rozsah nastavenia mAs minimálne 0,32 až 320 mAs (uveďte hodnotu)
3. RÖNTGENKA
Rotačná anóda röntgenky
RTG žiarič s vysokootáčkovou anódou
Počet otáčok anódy minimálne 3 000 ot./min (uveďte hodnotu)
RTG žiarič s jedným alebo viacerými ohniskami
Veľkosť ohniska (pri viacerých ohniskách najmenšie ohnisko) maximálne 0,7 mm (uveďte hodnotu)
Tepelná kapacita anódy minimálne 120 kHU (uveďte hodnotu)
Tepelná kapacita puzdra röntgenky minimálne 0,6 MHU (uveďte hodnotu)
4. DIGITÁLNY DETEKTOR
Obrazová matica minimálne 2 300 × 2 800 pixelov (uveďte hodnotu)
Priestorové rozlíšenie minimálne 3 lp/mm (uveďte hodnotu)
Veľkosť pixelu detektora maximálne 150 μm (uveďte hodnotu)
Ochrana proti vniknutiu minimálne IPX3 (uveďte hodnotu)
Typ detektora: scintilátor CsI
Bezdrôtové pripojenie detektora (WiFi)
Automatické nabíjanie akumulátora detektora priamo v RTG prístroji
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška × šírka) minimálne 34,8 × 42,4 cm (uveďte hodnotu)
Hmotnosť detektora maximálne 3,3 kg (uveďte hodnotu)
Rozsah šedi minimálne 16 bit (uveďte hodnotu)
Plošná zaťažiteľnosť detektora minimálne 300 kg (uveďte hodnotu)
Čas do zobrazenia obrazu na konzole maximálne 6 s (uveďte hodnotu)
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo
Bezdrôtový diaľkový ovládač na spustenie expozície
Technológia virtuálnej mriežky (softvérová) alebo držiak antirozptylovej mriežky na plochý panel
DAP meter so zápisom dávky k aktívnemu obrazu a automatickým prenosom do PACS
5. OVLÁDANIE, SOFTVÉR A ĎALŠIE PARAMETRE
Nabíjanie batérií detektora vo vstavanej nabíjačke RTG prístroja
Ovládacia dotyková obrazovka na tele prístroja minimálne 18" (uveďte hodnotu)
Ovládanie prístroja cez dotykovú obrazovku na tele prístroja (nastavenie parametrov expozície a obrazu)
Rozhranie na nemocničnú sieť WiFi aj káblové minimálne 100 Mbit/s
Výber značky zarovnania pacienta (napr. Image, AP, L)
Výber parametrov spracovania obrazu
Získanie zoznamu pacientov zo systému RIS prostredníctvom DICOM Worklist
Núdzový režim pri nefunkčnom RIS: registrácia pacienta a vyšetrenia priamo z konzoly prístroja bez lokálneho alebo vzdialeného servisného zásahu
Úprava okna obrazu, jas a kontrast
Funkcia pozitívneho a negatívneho obrazu
Priblíženie na vybranú oblasť snímky
Meranie dĺžok, uhlov a Cobbových uhlov
Správa databázy vykonaných vyšetrení a zoznamu pacientov
Vloženie textového poľa kdekoľvek na snímke
Vyhľadávanie snímok a vyšetrení minimálne podľa mena a priezviska pacienta, ID pacienta a dátumu vyšetrenia
Automatické ukladanie obrazových údajov vo formáte DICOM s parametrami expozície (kV, mAs, dávka)
Rozhranie DICOM 3.0 vrátane Modality Worklist
Priradenie vlastných nastavení anatomickým programom a ich uloženie
Uloženie snímok vo formáte DICOM na USB na archiváciu pri výpadku komunikácie so systémom PACS
Možnosť servisnej diagnostiky prístroja na diaľku
V núdzových situáciách možnosť vyšetrenia s analógovou RTG kazetou alebo digitálnym CR
Antikolízny systém, ktorý zastaví pohon pri náraze na prekážku pred prístrojom
Núdzový vypínač na prístroji
Dvojmotorový pohon pre pohyb dopredu, dozadu a otáčanie
Motorizovaný pohyb prístroja dopredu a dozadu ovládaný rukoväťou
Spracovanie obrazu minimálne: otáčanie obrazu, filtrácia, zvýraznenie hrán, zväčšenie, meranie vzdialeností a uhlov, snímkovanie bez rastra, označovanie strán, písanie a zobrazenie poznámok, zrkadlenie obrazu vertikálne a horizontálne, inverzia obrazu
Operačný systém akvizičnej stanice minimálne Windows 10, Linux alebo ekvivalent
Zabudované USB rozhranie
Interná pamäť na záznam minimálne 500 GB obrazov (uveďte hodnotu)
Funkcie DICOM: Worklist, MPPS, Send, Storage Commitment, Dose SR
Prenos obrazových dát do PACS aj cez WiFi
6. DOKLADY
Tovar je nový, nepoužitý, nerepasovaný a plne funkčný
Návod na obsluhu a údržbu v ukrajinskom alebo anglickom jazyku a dokumentácia potrebná na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a registráciu zariadenia
V ........................................ dňa ........................... | ..................................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača